Приложение №1 к объявлению от 15.10.2021 г.

| № Лота | Наименование товара | Количество | Единица измерения | Цена, в тенге | Сумма, в тенге | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель пациента на 10 отведений для аппарата ЭКГ «BTL-08 LC» | 1 | штука | 100 000 | 100 000 | 15 календарных дней с момента заключения договора по заявке заказчика |
| 2 | Комплект грудных электродов для аппарата ЭКГ «BTL-08 LC» (в 1 комплекте 6 штук) | 1 | штука | 35 000 | 35 000 |  |
| 3 | Кабель ЭКГ на 7 отведений для амбулаторного регистратора ЭКГ по Холтеру «CardioMera» Meditech Ltd. | 1 | штука | 200 000 | 200 000 |  |
| 4 | Источник бесперебойного питания типа on-line 1500BA для аппарата УЗИ «SonoScape S20» | 1 | штука | 350 000 | 350 000 |  |
| 5 | Лампа вакуумная KaWe 12.75114.003 2.5V для офтальмоскопа «KaWe EUROLIGHT E10/2.5 B» | 2 | штука | 39 000 | 78 000 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 763 000 |  |

Техническая спецификация

Лот №1

Кабель пациента на 10 отведений для аппарата ЭКГ «BTL-08 LC»

Кабель пациента должен состоять из 10 проводов, 6 из которых для съема электрокардиограммы из грудной области, 4 для снятия с конечностей (2 на руки и 2 на ноги). Тип вилки должен быть прямым, креплением вилки на винтах. Тип штекера банановый с пружиной. Кабель ЭКГ должен поддерживать Европейский стандарт IEC Расположение на теле пациента:

Индикация Цвет

R Красный правая рука

L Желтый левая рука

F Зеленый левая нога

N Черный правая нога

C1 Белый / Красный в 4-м межреберье справа от грудины

C2 Белый / Желтый в 4-м межреберье слева от грудины

C3 Белый / Зеленый на 5-м ребре, в геометрической серединемежду С2 и С4

C4 Белый / Коричневый в 5-м межреберье по левой среднеключичной линии

C5 Белый / Черный на уровне С4 по передней подмышечной линии

C6 Белый / Фиолетовый на уровне С4 по средней подмышечной линии

Лот №2

Комплект грудных электродов для аппарата ЭКГ «BTL-08 LC» (в 1 комплекте 6 штук)

Комплект грудных электродов должен состоять из 6 штук независимых друг от друга грудных электродов. Грудные электроды должны соединяться с кабелем пациента для снятия электрокардиограммы с грудной области;

Тип грудных электродов должен быть металлическим Ag/AgCl;

Шарик резиновый должен быть мягким из ПВХ.

Кабель пациента и комплект грудных электродов должны быть совместимыми между собой, а также с аппаратом ЭКГ «BTL

Лот №3

Кабель ЭКГ на 7 отведений для амбулаторного регистратора ЭКГ по Холтеру «CardioMera», Meditech Ltd.

Кабель должен быть совместимым с аппаратом амбулаторного регистратора ЭКГ по Холтеру «CardioMera». Должен быть стандарта DIN 1,5мм, и состоять из 7 отведений, каждый из которых имеет разный цвет: зеленый, белый, коричневый, голубой, желтый, красный, черный. Устройство Кабеля ЭКГ:

центральный жгут с наконечником; через наконечник (папа) кабель экг соединяется с телом кардиографа, Разъём ЭКГ (мама); узел стыковки ветвей кабеля отведения ЭКГ и центрального кабеля ЭКГ; ветви кабеля;

Лот №4

Источник бесперебойного питания типа on-line 1500BA для аппарата УЗИ «SonoScape S20»

Источник бесперебойного питания (далее – ИБП) должен быть типа on-line мощностью не менее 1500ВА должен быть предназначен для аппарата УЗИ производства «SonoScape».

ИБП должен иметь внутренние батареи, которые могут быть доступны с передней панели для обеспечения проверки и замены без удаления ИБП из его монтажа в стойку. ЖК дисплей должен быть легко смещен путем нажатия кнопки, чтобы удовлетворить условиям формата установки, вертикальная установка или горизонтальный монтаж в стойку.

Наличие защиты от перегрузки и короткого замыкания - входной тепловой автомат и автоматическое выключение для защиты электронных схем;

Повышения напряжения – стабилизация с двойным преобразованием;

Понижения напряжения – стабилизация с двойным преобразованием;

Пропадание напряжения – работа от внутренних аккумуляторных батарей;

Электромагнитные и радиочастотные помехи - фильтруются входным и выходным EMI/RFI фильтрами;

Искажение формы синусоидального входного напряжения - нагрузка всегда питается от работающего инвертор.

Поддержка Windows ® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows ® 7, Linux, Unix и MAC

Лот №5

Лампа вакуумная KaWe 12.75114.003 2.5V для офтальмоскопа «KaWe EUROLIGHT E10/2.5 B»

Корпус лампы должен быть пластиковым, тип лампы должен быть вакуумным. Напряжение лампы 2,5В.