## Лист1
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №11" акимата города Астаны
приложение №1 к объявлению от 17.04.2023
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Единица измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма | Срок поставки
1 | Фильтр окончательной антибактериальной очистки воды 0,2 мкр | Фильтр должен быть предназначен для бактериостатической фильтрация воды от частиц размером не более 0,2 микрон. Тип фильтра должен быть сменным, мембранного типа. Фильтрующим элементом должен быть полисульфон. Вид очистки должен быть механическим, бактериальным. Длина фильтра не более 25,4 см. Диаметр уплотнительного отверстия фильтра без прокладки, не более 26 мм. Диаметр фильтра внешний, не более 70 мм. Тип уплотнения должен быть двойная резиновая манжета. Фильтр должен быть совместим с автоматическим репроцессором DSD-201. При поставке фильтра потенциальный поставщик должен предоставить копию сертификата о происхождении товара. | штука | 2 | 290700 | 581400 | в течении 5 рабочих дней с момента заявки от Заказчика
2 | Фильтр очистки дезинфицирующего средства | Фильтр должен быть предназначен для механической очистки рабочего раствора дезинфицирующего средства в автоматическом репроцессоре DSD-201. Фильтр должен быть совместим с действующими веществами дезинфицирующих средств, содержащих глутаровый альдегид, ортофталевый альдегид, надуксусную кислоту. Конструкция фильтрующего элемента должна быть цилиндрической. Тип картриджа должен быть неразборным. Крепление должно быть быстросъемным. Фильтр должен крепится к внутренним замкам магистралей репроцессора DSD-201. Цветовая индикация соединительных штуцеров фильтра должна совпадать с цветовой индикацией магистралей автоматического репроцессора DSD-201. Фильтр должен иметь маркировку показывающую направление потока жидкости. Диаметр фильтрующего элемента должен быть не более 30 мм. Габаритная длина с соединительными штуцерами не более 180 мм. При поставке фильтра потенциальный поставщик должен предоставить копию сертификата о происхождении товара. | штука | 12 | 17100 | 205200
3 | Фильтр антибактериальной очистки воздуха | Фильтр должен быть предназначен для очистки воздуха, предназначенного для продувки каналов гибких эндоскопов в репроцессоре DSD-201. Размер пор, не более 0,2 мкм. Конструкция фильтрующего элемента должна быть – дисковой. Фильтр должен иметь быстросъемное крепление. Цветовая индикация соединительных штуцеров должна быть голубого – белого цветов. Диаметр диска фильтрующего элемента, не более 60 мм. Габаритная длина с соединительными штуцерами, не более 130 мм. Фильтр должен быть совместим со всеми узлами автоматического репроцессора DSD-201. При поставке фильтра потенциальный поставщик должен предоставить копию сертификата о происхождении товара. | штука | 4 | 23100 | 92400
| ИТОГО |  |  |  |  | 879000