Техническая спецификация. Приложение №2 к объявлению от 23.09.2024

	№ п/п
	Критерии
	Описание

	

1
	Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования
производителя, страны)
	Видеокольпоскоп 


	







2
	







Требования к комплектации
	


№ п/п
	Наименование
комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских
изделий)
	

Краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	
Требуемое количеств о (с
указанием единицы измерения
)

	
	
	Основные комплектующие



	
	
	2
	





Камера высокого разрешения
	Камера:
Пикселов: 2 130 000
 Увеличение: 1 ~ 50кратное
Фокус: Ручной, автоматический. Выходной сигнал: HD Signal. Видеорежим: PAL.
Рабочее расстояние: 1 ~ 60X
6X: 200-300 mm
18X: 240-330 mm
260 mm-330 mm
Вертикальное разрешение: 900 линий. Подсветка камеры: Белое светодиодное кольцо. Освещение: 3000 люкс.
Зеленый фильтр: 3 уровня. Белый свет: 3 уровня Отношение сигнал/шум: 50 дБ.
Диапазон обзора: 150 мм>Ф>10 мм
Разрешtние 14 lp/mm
Глубина резкости: 6X: 120 mm
18X: 5 mm

	





1 шт.

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	


3
	

Требования к компьютеру или ноутбуку (не входит в комплект поставки)
	Процессор: совместимый с аппаратом Память: 4GB DDR3-1600
Графический контроллер HDD: 1 T
DVD-RW: DVD+/-RW
Размер дисплея: 21,5-дюймовый цветной TFT- дисплей.
Макс. разрешение: 1920 x 1080 Компьютерная мышь, беспроводная.
	


1 шт.
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Программа по управлению
данными с программой для анализа R-way™
	Возможности ПО:
Захват изображения.
Для одного пациента может быть захвачено 50 изображений. Двойное нажатие на изображение позволяет отредактировать его или измерить.
Стоп-кадр изображения. Запись видео.
	

1 шт.



	
	
	
	
	Функция записи видео рассчитана на один час. Через час после начала записи система автоматически останавливает запись.
Видеозапись сохраняется в файл формата .avi. Просмотр в полноэкранном режиме.
Сравнительный анализ.
Во время исследования для сравнения или справки можно вывести уже имеющееся исследование.
Анализ.
Изменение изображения.
Возможность редактирования изображения. К изображению можно добавлять метки.
Измерение изображения.
Сравнение текущих изображений пациента.
Для более совершенного анализа можно сравнивать текущие изображения пациента.
Возможность	выполнить	оценку	RCI (Кольпоскопический индекс Рейда).
	

	
	
	
5
	
Педаль
	Ножная педаль стоп кадра.
Степень защиты педального переключателя от вредного воздействия в результате проникновения воды: IPX8.
	
1 шт.

	
	
	6
	Кабель заземления
	Кабель заземления
	1 шт.

	
	
	
7
	Силовой кабель (Европейский
стандарт)
	Силовой кабель (Европейский стандарт)
	
1 шт.
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Стойка для камеры
	Штатив с блокирующимися колесами. С регулировкой по высоте и наклону. Размеры:
Камера и штатив: высота составляет 1125±10 (мм); диаметр штатива составляет 480±5 (мм).
Вес: 8 кг
	

1 шт.

	
	
	9
	Пылезащитный
кожух
	Пылезащитный кожух, защищает от оседания пыли
на аппарат во время хранения
	1 шт.

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

	
	
	10
	T1.6AL
Предохранитель
	Предохранитель
	2 шт.



	
3
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура: от 5 до 40 °C (от 41 до 104 °F)
Относительная влажность: 25–80 % (без конденсации) Атмосферное давление: 860–1060 гПа

	
4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с
ИНКОТЕРМС 2010)
	
DDP согласно условиям договора

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	В течении 30 календарных дней по заявке заказчика
Адрес: г. Астана, проспект Абылай хана, 30
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Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	



